3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Жеке қорғаныс құралдарын сынау қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Жеке қорғаныс құралдарын сынау бойынша қызметтер. 3 өлшеу құралын сынау. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Өлшеу құралының (мультиметрдің) берілген метрологиялық сипаттамаларына (дәлдігіне) және электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкестігін растау. Негізгі ереже: стандарттың дәлдігі тексерілетін мультиметрдің дәлдігінен 3-4 есе жоғары болуы керек. Қайта шығару ауқымы: калибратор барлық мультиметрлік диапазондарды қамтуы керек (мысалы, 100 мкВ-ден 1000 В-қа дейін; 10 мкА-дан 20 А-ға дейін). Анықтамалық қателік шегі: Мысалы, егер мультиметр қатесі 0,5% болса, калибратор қатесі 0,1-0,15% аспауы керек. Сигнал тұрақтылығы: өлшеу кезінде калибратордың шығыс сигналының өзгеруі мультиметр қатесінің 1/10 бөлігінен аспауы керек. Тестілеу процесі мыналарды қамтамасыз етуі керек: - Барлық «нүктелерде» тестілеу: Тесттер әрбір диапазонда (шкаланың басында, ортасында және соңында) кемінде 3-5 ұпаймен орындалады. - Қорғау сынағы: қарсылықты өлшеу кірістеріне қысқаша кернеу беру (сақтандырғыш/қорғау жұмысын тексеру). Шуға қарсы иммунитет сынағы: - Сыртқы электромагниттік өрістердің аспап көрсеткіштеріне әсерін тексеру. Қолданылатын стандарттар тексерілуі керек. Тестілеу әдісі: Процедураны сипаттайтын бекітілген құжаттың (MP - тексеру әдісі) болуы. Тізбектің тұтастығы: Кедергілерді жою үшін арнайы экрандалған сымдар мен төмен кедергілі терминалдарды пайдалану. Операциялық (Орындау шарттары). Қоршаған ортада қосымша қателік тудыратын факторларды болдырмау керек: Температура: тұрақты 20 - +5, Ылғалдылық: 30–80% (жоғары ылғалдылық ағып кету ағындарын тудырады). Электромагниттік фон: жақын жерде қуатты трансформаторлар, электр қозғалтқыштары немесе радиотаратқыштар жоқ. Қыздыру: Сынақтарды бастамас бұрын аспап пен стандартты кем дегенде 30 минут қосулы ұстаңыз. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 22261-94. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Тексеру процедурасы: Құрылғының белгілі бір үлгісіне арналған жеке құжат. |
|  | Кепілдік мерзімдері | -------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Бұл саладағы «лицензия» ұғымы аккредиттеумен ауыстырылды. Бұл сынақтар тек аккредиттелген сынақ зертханаларында (орталықтарында) жүргізіледі. Сынақтарды өткізуге электр қауіпсіздігі тобы (әдетте жоғары вольтты сынақтарды орындайтындар үшін кемінде IV) және өлшеу құралдарын тексеруге арналған сертификаты бар тұлғалар рұқсат етіледі. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева