Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты. Испытание приборов измерения 3 штуки. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Подтверждение соответствия заявленным метрологическим характеристикам (точности) и нормам электробезопасности прибора измерения (мультиметра). Главное правило: точность эталона должна быть в 3–4 раза выше, чем точность испытуемого мультиметра. Диапазон воспроизведения: Калибратор должен перекрывать все диапазоны мультиметра (например, от 100 мкВ до 1000 В; от 10 мкА до 20 А). Предел погрешности эталона: Например, если погрешность мультиметра 0.5%, погрешность калибратора должна быть не более 0.1–0.15%. Стабильность сигнала: Изменение выходного сигнала калибратора во время замера не должно превышать 1/10 от погрешности мультиметра. Процесс испытания должен обеспечивать: - Проверка на всех «точках»: Испытания проводятся минимум в 3–5 точках на каждом диапазоне (в начале, середине и конце шкалы). - Проверка защиты: Кратковременная подача напряжения на входы измерения сопротивления (проверка срабатывания предохранителей/защиты). Тест на помехоустойчивость: - Проверка влияния внешних электромагнитных полей на показания прибора. Используемые эталоны должны быть поверены. Методика испытаний: Наличие утвержденного документа (МП — методика поверки), описывающего алгоритм действий. Целостность цепи: Использование специальных экранированных проводов и наконечников с низким переходным сопротивлением для исключения наводок. Эксплуатационные (Условия проведения). Среда должна исключать факторы, вносящие дополнительную ошибку: Температура: стабильная 20 - +5, Влажность: 30–80% (высокая влажность создает токи утечки). Электромагнитный фон: Отсутствие вблизи мощных трансформаторов, электродвигателей или радиопередатчиков. Прогрев: Выдержка прибора и эталона во включенном состоянии не менее 30 минут перед началом тестов. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ 22261-94. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Методика поверки: Индивидуальный документ для конкретной модели прибора. |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Понятие «лицензия» в этой сфере заменено на аккредитацию. Эти испытания проводятся только в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах). К испытаниям допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности (обычно не ниже IV для производителя работ при высоковольтных тестах) и аттестацию на право поверки СИ. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева